附件：内镜清洗消毒中心设备一批

（预算人民币：5万元）

设备配置数量和参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 等离子体空气净化消毒机 | 11台 |
| 2 | 内镜转运车 | 2台 |

等离子体空气净化消毒机技术参数

1、等离子体空气净化消毒机。

2、主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。

3、物理电气参数及性能指标

3.1工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz最大输入功率（W）：55

3.2安装方式：壁挂式安装

3.3设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态

3.4等离子体空气净化消毒机内部不得装有紫外线杀菌灯。

3.5 等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供检测报告）

3.6等离子体密度分布：≥3.4～4.6*1017m-3（提供检测报告）

3.7按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制；设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。

3.8 产品电气安全符合GB 9706.1的要求。

4、基本参数要求

4.1适用体积：大于等于100 m3

4.2消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的平均消亡率≥92.00%（提供检测报告）。

4.3臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为＜0.004mg/m3。

4.4净化效果:对于空气洁净度大于30万级的100m3房间，设备持续工作2小时后，可使空气洁净度达到10万级。

4.5 PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99%。

4.6多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。

4.7能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。多档风速可调。

4.8环境检测功能：能根据相关标准对室内空气质量进行自动评级。通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、尘埃粒子进行检测。

4.9功能性方面，具有如下功能：

（1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒；

（2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置；

（3）运行参数，具有风机调速功能；

（4）待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度；

（5）报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。

4.10工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式。

4.11程控数量：程控程序数量不少于5组。

4.12智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。

5.质保，整机免费质保≥2年。

内镜推车技术参数

1、周转盘材料由高分子复合材料独立开模制成，车体由钢体喷塑而成；

2、耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便；

3、盘内内镜存放导航隔条使污染部位和非污染部分分离；

4、多层设计使客户在使用过程中可将清洁和污染的内镜分层标明后置放，可达到高效周转，避免交叉感染等功效；

5、外形尺寸：长约70cm、宽约46cm、高约90cm；

6、托盘规格：外尺寸约45*63*113，内尺寸约38.5*55.5*11。

7.质保，整机免费质保≥2年。