胎儿母亲监护仪技术参数

1. 整机：

1.1   监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM），母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

1.2   一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

1.3   隐藏式提手，方便移动；

1.4   易装纸结构，不用喂纸；

1.5  报警灯;人性化报警设置：三级声光报警，范围、声音大小可调，报警信息按病人生理报警和监护仪技术报警分类，并分区域以黄色字体显示报警信息，胎心率报警可调整报警延迟；

1.6  双胎心率重合报警(SOV) ，母胎心率信号重合验证；

1.7   回顾报警功能，可回顾最近的50条报警信息；

1.8  ≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

1.9  模块化结构，方便升级；

1.10 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

1.11 具有查找监护记录功能；

1.12  可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸；

1.13 具有专家评分系统，

1.14  在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息

2. 显示：

- 10.1英寸高清晰液晶彩屏，0-90度角度内任意翻转。

- 良好的人机对话界面，多种界面可选；

- 胎心率120-160bpm正常范围区域标识（可调）

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

- 三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；

3. 胎儿监护指标：

3.1  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

3.2  宫缩压力： 0-100相对单位

分辨率：1%

3.3  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

AFM 范围： 0% ~100 %

4. 母亲监护指标：

4.1   心电          导联选择：三导

心率范围：30-240次/分     测量精度：±2bpm

4.2   无创血压     测量方法：振荡法无创测量

计量单位：mmHg/Kpa可选    测量方式：手动/自动

4.3   血氧饱和度   显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值

测量范围：50%-100%

4.4   呼吸     测量范围：0rpm-120rpm

4.5   脉率    显示范围：30bpm~240bpm

4.6   体温    显示范围：0°C ~ +50°C

5. 打印：

5.1  内置式150/ 152mm宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

5.2  打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印；

5.3  支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，具有打印倒计时功能；

5.4  支持每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

5.5  自动评分结果

5.6  打印记录母亲监护参数：血压（收缩压、舒张压和平均压）、血氧、呼吸率，母亲心率；

6．其它

6.3  配挂墙支架

7.质保：整机质保≥2年。