多功能监护床参数

1.床面参考尺寸：1980*800mm，床体参考尺寸：2160*940mm

2.病床既可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练，需提供符合适用范围的医疗器械注册证。

3.床面可垂直升降，高度调节范围：400~800mm

4.床体起立角度可调：垂头位最低角度≤-12°，直立角度0-85°可调；

5.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态承重≥3000N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告；

6.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳

7.背板角度调整范围：0~60°

8.腿板角度调整范围：0~25°

9.配有可折叠式护栏，高度不低于350mm，护栏材质HDPE

10.配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏

11.床体两侧配有挂钩，方便悬挂尿袋、造瘘袋等

12.四角配有输液杆安装孔位，方便安装输液杆

13.床体动态承重≥175kg

14.防进液等级≥IPX4级

15.电机数量≥5个

17.双重供电模式，内部电源可在市电断电的情况下继续工作

18.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作

19.配有安全保护带，且保护带数量不少于3条，方便患者各肢体部位固定。

20.站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体处于整体前倾状态下，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作。

21.保护带静态承重≥500N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告。

22.整机质保≥3年。