吞咽神经肌肉低频电刺激仪采购需求说明

1．投标人资质：（1）生产厂家投标时，须具有有效的医疗器械生产许可证（适用第二类和第三类医疗器械）；（2）经销/代理商投标时，须具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。

2.供货时间：15个工作日。

3.质保期：≥2年。

采购需求技术参数

- 1.触摸屏，一键飞梭旋钮，精准调控，自动锁定功能，防止误碰。

2.具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，独家手持活动电极治疗。

3.双通道输出，固定模式及移动电极模式模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗，可同时治疗患者。

- 4.输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调。

- 5.脉冲频率：20Hz～100Hz可调。

- 6.脉冲宽度：100μs～400μs可调。

- 7.脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。

- 8.脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调。

- 9.脉冲的维持时间：1s～55s可调。

- 10.脉冲的断电时间：3s～75s可调。

- 11.治疗时间1~99min可调。

- *12.具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极共七种电极治疗方式。

- *13.可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极。

- 14.固定电极具备三种治疗模式：

- 简单操作模式，一键开启治疗，只需调节强度及时间，操作简便；

- 专家模式更多参数可调，可供科研使用，同时也可根据患者情况制定个性化方案使用；

- 功能性训练模式，配合手控器及显示动图，通过视觉反馈配合电刺激的方法进行摄食训练，可促进患者吞咽功能恢复。

- 15.内置电极放置图示，方便使用。

- *16.电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间。

- 17.开路报警提示，过电保护确保治疗安全。